Histotechnologies

pfm Slide 4003 E - Sliding Microtome (electronic)

The newly designed electronic sliding microtome pfm Slide 4003 E is a high - performance instrument with adjustable retraction for all paraffin sectioning applications in routine use, research and industry. The object movement as well as the trimming function and retraction are controlled via a noise - free stepper motor. All functions can be operated manually or automatically and can be activated, changed or deactivated. The display indicates the current settings. The fine- and coarse - adjustment of the object is operated by a button that is integrated into the front lateral working area of the microtome. This setting controls the advance of the object to the knife edge. As well as a memory function and a section counter fixed reference points in the lower and upper section area facilitate setting - up the samples.

Features

- Backlash- and maintenance-free horizontal and vertical cross-roller bearing systems

- Sliding knife action unrivalled for smoothness and stability

- Stable and distortion free housing

- Modular system with ergonomic design

- Anodized surface, easy to clean

- Enclosed micrometer mechanism

- Quick change system for universal cassette clamp and standard object clamp

- Rotating knife holder

- Simple clearance adjustment eliminating the need to loosen the knife holder clamping system

- Fine object orientation in x-y-axes

- Integrated protection tray

- Section waste tray

- Finger guard

Technical Data

REF: 040001

Including: Knife holder with integrated finger guard, removable protection tray at object holder, universal cassette clamp orientatable, without section waste tray

REF: 040002

Including: Knife holder with integrated finger guard, removable protection tray at object holder, standard object clamp orientatable, without section waste tray

REF: 040003

Section waste tray

Section thickness range: o - 100 .m

Knife slide lock: 3 positions

Retraction: 0 - 50 .m

Memory function: Via memory button

Trimming mode: 10 - 500 .m

Section counter: LCD-display

Sliding movement: Manual

Dimensions (W/D/H): 320 x 420 x 270 mm

Horizontal range: 180 mm

Vertical range: 30 mm

Setting: Motorized via stepper motor

Weight: 21 kg

Power supply: 100V…240V / 0,9 A / 50 Hz…60Hz + / - 10%

Certified by: ISO 13485 : 2003

Гистотехнологии

pfm Slide 4003 E - Санный Микротом (электронный)

По-новому разработанный электронный санный микротом pfm Slide 4003 E - это высококачественный прибор с регулируемой ретракцией для изготовления любых парафиновых срезов, обычно применяемый в исследованиях и промышленности. Беcшумный шаговый двигатель регулирует функции тримминга и ретракции, что положительно сказывается на работе прибора. Все функции могут осуществляться в ручную или автоматически и могут быть активированы, изменены и отключены. На дисплее отображаются выбранные настройки. Регулирование прибора осуществляется с помощью кнопки, встроенной на боковой рабочей панели микротома. Эта настройка позволяет управлять лезвием ножа прибора.

Функция памяти и счетчик срезов фиксируют заданные точки внизу и в верху области среза, чем упрощают настройки образцов.

Характеристики:

- Безлюфтовая и не требующая техобслуживания горизонтальная и вертикальная система поперечных подшипников

- Непревзойденно плавное движение ножа для гладкости и стабильности

- Устойчивый к повреждениям корпус

- Модульная система с эргономичным дизайном

- Легко моющаяся поверхность

- Встроенный микрометрический механизм

- Система быстрой замены универсального зажима кассет и стандартного держателя образцов

- Поворачивающийся держатель ножа

- Простое регулирование устраняет потребность ослаблять систему держания ножа

- Отличное ориентирование объекта по x-y осям

- Встроенный защитный поддон

- Поддон для отходов

- Защита пальцев

Технические данные:

REF: 040001

Включает: держатель ножа с встроенной защитой пальцев, выдвижной защитный поддон держателя объекта, универсальный зажим кассет без поддона для отходов

REF: 040002

Включает: держатель ножа с встроенной защитой пальцев, выдвижной защитный поддон держателя объекта, стандартный держатель образцов без поддона для отходов

REF: 040003

Поддон для отходов

Толщина линии среза: 0 - 100 µм

Регулирование движения ножа: 3 положения

Ретракция: 0-50 µм

Функция памяти: кнопка памяти

Режим тримминга: 10-500 µм

Счетчик срезов: ЖК-дисплей

Управление плавностью движения: ручное

Размеры (Ш/Д/В): 320 x 420 x 270 мм

Горизонтальная линия: 180 мм

Вертикальная линия: 30 мм

Параметры: моторизированный шаговым двигателем

Вес: 21 кг

Электрическое питание: 100 - 240 В / 0,9 А/ 50 - 60 Гц +/- 10%

Сертифицирован ISO 13485 : 2003